福建省农业科学院果树研究所拟采购
进口产品需求公示
一、项目情况
采购人名称：福建省农业科学院果树研究所
拟采购货物名称及预算金额：三重四极杆气相色谱质谱联用仪1台（110万）、超高效液相-三重四极杆质谱系统1台（195万）、植物叶绿素荧光成像系统1台（75万）、便携式乙烯分析仪1台（20万）
二、需求内容
（一）三重四极杆气相色谱质谱联用仪
1 气相色谱仪部分：柱箱可设定升温速率：≥180℃/min；程序升温的阶数：≥27阶28平台；柱箱冷却速度：从450℃降到50℃≤3.5min；柱温箱内置耐高温智能灯；具有恒线速度控制功能；支持色谱柱柱后反吹。
2 质谱部分：
2.1	涡轮分子泵抽力＞380L/s
2.2	质量数范围: ≥2～1080u
2.3	灵敏度：:EI Scan: 1pg OFN, S/N ≥1400（氦气做载气），须采用30米毛细柱进行验收,EI MRM: 100fg OFN, S/N≥17000，须采用30米毛细柱进行验收,IDL(MRM): 10fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤6fg。
2.4	最大扫描速度：≥18 000 u/sec
2.5	离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。
2.6	预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点。
2.7	四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。
3	软件部分：
3.1	支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。
3.2	工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。
3.3	软件可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。
4 基本配置：
4.1三重四极杆型气相色谱质谱联用仪主机：        
（带EI源，含气相色谱仪，分流不分流进样口1个，双进口涡轮分子泵200L/sec + 200L/sec1套）                          1套
4.2机械泵                                              1套
4.3工作站软件                                          1套
4.4 NIST质谱谱库                                      1套
4.5农药版筛查数据库、食品安全国家标准 GB 23200.113-2018《植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、多农残测定方法包                   1套
4.6 气相色谱仪内置智能灯                    1套
4.7工具包                                   1套
包含：SPANNER,DOUBLE OPEN END 10X12-R扳手2把、SPANNER,DOUBLE OPEN END 6X8-扳手2把、WRENCH,SPL-2010 扳手1把、TWEEZERS镊子1把、毛细柱用切割器1把等工具包  
4.8消耗品包                                 1套
包含：MS用分子筛过滤器1套、铝垫片100个、进样隔垫50个、不分流衬管（惰性化处理、5根/包）1包、分流衬管（惰性化处理、5根/包）1包、灯丝2根、密封压环20个、柱接头5个、自动进样针2把，氟橡胶O型圈10包）。             1套                  
4.9 He专用过滤器（除氧，除湿，除烃）      1套  
4.10148位以上自动进样器                  1套
4.11 MS色谱柱    30m×0.25mm×0.25um      1根
4.12 皮拉尼真空规（可在软件界面查看真空度数值）1套
4.13 1.5ML样品瓶200个，4ML废液瓶50个
4.14品牌电脑                                1套
4.15激光打印机                              1套
需求理由：三重四极杆型气相色谱质谱联用仪适用于有机化合物的定量分析、复杂组分的分离与鉴定，具有超高灵敏度和扫描速度，定性、定量更准确，为当今农林产品行业和科研项目中的主流仪器。目前国产同类设备技术不够成熟，在灵敏度、检出限、仪器稳定性以及实验的重现性、准确性等方面与进口产品有较大差距。果树所目前承担“5511”协同创新项目、省种业项目以及国家资源圃等平台建设，科研人员每年需要做大量的资源精准鉴定工作，果树所无同类产品，无法满足科研任务需求，为保证科研实验顺利进行，因此申请拟购买进口三重四极杆气相色谱质谱联用仪。
（二）超高效液相-三重四极杆质谱系统
1四元溶剂管理器:
1.1相互独立电子控制的串联双柱塞驱动装置，双压力传感器反馈回路
1.2流量范围：≥0.01ml/min-2.000ml/min，递增率0.001ml/min
1.3流量精度：≤0.075%RSD
1.4流速准确度：≤±1.0%
1.5操作压力范围：≥15000ps
1.6可压缩性补偿：自动连续调节
1.7混合精度：≤±0.15%，不随反压变化
1.8梯度数量：≥4
1.9带5通道在线脱气装置
1.10具备自动清洗装置，用于冲洗高压密封件和柱塞杆
1.11梯度曲线：≥10条（包括梯级曲线2条、凹曲线4条和凸曲线4条）
1.12支持自动在线混合得到不同PH，离子强度和不同极性的流动相
2溶剂管理器
2.1两个相互独立电子控制的串联双柱塞驱动装置，双压力传感器反馈回路
2.2流量范围：≥0.01ml/min-2.000ml/min，递增率0.001ml/min
2.3流量精度：≤0.075%RSD
2.4流速准确度：≤±1.0%
2.5操作压力范围：≥15000ps
2.6可压缩性补偿：自动连续调节
2.7混合精度：≤±0.15%，不随反压变化
2.8梯度数量：≥2 
2.9具备自动清洗装置，用于冲洗高压密封件和柱塞杆
2.10梯度曲线：≥10条（包括梯级曲线2条、凹曲线4条和凸曲线4条）
3自动进样器
3.1 样品盘：96位以上
3.2带样品冷却控温：4 ℃ - 40℃
4柱温箱
4.1温度范围：≥10-90℃
4.2温度精确度：≤±0.3℃ 
4.3温度准确度：≤±0.5℃
4.4具有电子芯片识别功能，读取跟踪色谱柱的使用历史
5质谱仪
5.1配置复合离子源（ESI/APCI复合离子源）:实现一次进样完成ESI/APCI离子的同时检测,同时得到ESI+ ESI- APCI+ APCI-四通道数据
5.2 ESI与APCI模式切换速率≤20ms
5.3离子源在ESI和APCI模式下加热温度均≥650℃
5.4待机过程时，不消耗氮气。
5.5离子传输部分采用锥孔设计，不得在离子传输系统的任意部分使用毛细管（包括金属及石英等不同材料），防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。
5.6一级和二级四极杆质量分析器都带有预过滤器和后过滤器。
5.7检测器系统：采用光电倍增管，非电子倍增管，需密封在真空玻璃管中，保证寿命≥10年. 能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性
5.8质量数范围： m/z 2-2048 amu
5.9最大扫描速率： ≥20000 amu/s（0.1amu步进时）
5.10碰撞室为直线型碰撞室（不得各种角度弯曲），最大程度确保离子信号通过
5.11离子MRM通道最低驻留时间：≤0.8ms
5.12一次进样可完成≥32768组MRM的同时分析；
5.13正负离子采集切换速率≤15 ms
5.14灵敏度： ESI正离子，1pg利血平， MRM测量m/z195（子离子）、m/z609（母离子）， 信噪比≥100000:1
5.15具有全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描工作模式
5.16双重扫描MRM模式：在一针进样的同时完成MRM定量通道和全扫描的样品信息扫描模式，可以在高选择性准确定量目标物的同时提供样品背景监控信息，且为液相方法开发及前处理方法开发提供依据，大大提高复杂样品定量准确性。MRM和Full Sacn切换时间 ≤ 3ms。
5.17动态阈值二级全扫描子离子确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整子离子全扫描信号（非多MRM通道拟合图），并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，大大降低复杂痕量样品的假阳性。
6控制软件
6.1仪器参数的检测及校正功能 
6.2系统参数的检测及其预警
6.3自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）
6.4自动生成SIR/MRM方法
6.5监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康
6.6符合法规的定量软件，实现自动MRM离子丰度比确认。
6.7 QC自动监测
[bookmark: _GoBack]需求理由：超高效液相-三重四极杆质谱系统主要用于分析有机化合物成分，能够实现植物果实营养成分、植物内源代谢物以及其他有害物质的定量和定性分析。目前国内尚无成熟、稳定可靠的同类产品，其灵敏度、扫描速度、分析通量、稳定性和交叉污染程度，均无法满足实验室检测和科研要求；进口超高效液相-三重四极杆质谱系统已经成熟应用于各个研究领域多年，其检测结果具有行业国标级权威水平，因此采购进口产品具有必要性和国产设备的不可替代性。果树所目前承担“5511”协同创新项目、省种业项目以及国家资源圃等平台建设，科研人员每年需要做大量的资源精准鉴定工作，果树所无同类产品，无法满足科研任务需求，为保证科研实验顺利进行，因此拟申请购买进口超高效液相-三重四极杆质谱系统。
（三）植物叶绿素荧光成像系统 
1工作条件
1.1电源：220V±10%，50Hz±1%；或内置可充电锂电池14.4 V/6 Ah 
1.2温度：环境温度: -5～45°C
1.3湿度：环境相对湿度: 10～95％RH
2主要技术指标
2.1主控单元：铝合金外壳，内置锂电池，RISC处理器，带连接不同版本的探头和配件的接口，可扩展连接小探头和显微镜版探头。
2.2 工作软件：免费下载和更新。
2.3成像功能：必须能够对Ft、Fo、Fm、Fv/Fm、F、Fm’、Y(II)、Y(NO)、Y(NPQ)、NPQ、qN、qP、qL、ETR、Abs.(吸光系数)、NIR、Red等17种参数进行成像分析, 调节性能量耗散Y(NPQ)，反映植物光保护能力, 非调节性能量耗散Y(NO)，反映植物光损伤程度。
2.4 原始影像功能：可查看非荧光的原始影像，便于测量前对实验材料进行精确定位和精准对焦。
2.5程序测量功能：可程序测量荧光诱导曲线、快速光曲线和暗弛豫，也可手动测量；在测量过程中能自动分析所有荧光参数的变化趋势。
2.6 AOI功能：不需要成像预处理过程，可在测量前或测量后任意选择感兴趣的区域（AOI）。AOI形状可选择圆形、矩形和自定义多边形，以满足多种不同的选区需要。可根据设置的行列数，自动生成AOI阵列，提高测量效率。程序将自动对选择的AOI的数据进行变化趋势分析，并在报告文件中显示相关AOI的数据。所有报告文件中显示的数据都可导出到EXCEL文件中。测量完成后还可根据需要任意更改感兴趣的区域（AOI），并对新选择的区域进行重新分析。
2.7 光标数值跟踪功能：可实时显示光标所指位置的荧光数值。
2.8成像异质性分析功能：可在任意参数任意时间的图像上任选两点，对两点间的成像数据进行横向异质性分析，并可将分析结果导出为Excel文件。
2.9成像数据范围分析功能：对任意参数任意时间的成像，可分析特定荧光数值范围内有多少个像素点，多少面积（cm2）。
2.10 动态回放功能：测定完成后，可以动画形式动态回放测定结果，直观查看荧光变化动态，并可调整回放速度。
2.11全息数据保存功能：测定完成后可将测定全过程的数据进行全息保存，再次打开可对所有测定图像和数据进行动态回放、重新选择AOI、重新分析等全部分析功能。
2.12 以太网通讯接口，满足大量图像的高速数据传输。
2.13荧光测量光源： 不少于44个蓝色LED，450 nm，测量光强度不小于0.5 μmol m-2 s-1PAR，最大光化光强度不小于2300 μmol m-2 s-1PAR，饱和脉冲强度不小于5000 μmol m-2 s-1PAR。
2.14 吸光系数测量光源：不少于16个红光（650 nm）和不少于16个近红外（780 nm）LED，用于测量样品PAR吸光系数。
2.15 信号检测：2/3”数码相机CCD，不低于1392×1040象素（140万像素），采集速率不低于30帧/秒。配套采样相机像素不低于1500万像素。
2.16 镜头：焦距可调，可根据需要调整样品的位置和对焦点；光圈可调，可对微弱荧光和超强荧光样品进行检测。
2.17 信号放大器：选择性锁相放大器，可大幅提高图像信噪比。
2.18成像面积：工作距离18.5cm时，成像面积不小于 10×13 cm；工作距离22.5cm时，成像面积不小于11×15cm。
2.19LED阵列光源：所有LED光源处于同一平面，以保证成像面积内光场的均一性。
2.20遮光保护罩：配备红色透明遮光保护罩，可实现测量过程中用肉眼直观观察叶片的荧光发射情况。遮光保护罩可拆卸，以灵活适用于盆栽植物或大型植株的测定。
3基本配置
3.1 主机                  1套
3.2 荧光成像探头        1套
3.3 探头适配数码CCD相机  1套
3.4 蓝色LED光源阵列       1套
3.5软件               1套
3.6配套便携式高清相机       1套
3.7带护眼遮光罩的安装支架    1套
3.8样品架           1套
需求理由：植物叶绿素荧光成像系统是利用调制叶绿素荧光技术进行植物生理生态研究的有效工具，可同时对多个样品（植物、地衣、苔藓、微藻等）的胁迫损伤早期检测以及快速测量光响应曲线、荧光诱导曲线及叶片吸光系数等。目前无国产同类产品可满足本次采购需求，农科院无同类仪器，为满足基础研究和应用研究需要，拟申请采购进口植物叶绿素荧光成像系统。
（四）便携式乙烯分析仪 
1功能：连续监测，了解乙烯在任何环境中的日常变化；实时测量水果，研究果实成熟度和成熟过程。
2技术参数：
2.1传感器类型：纳米金电催化传感器。
2.2采样流量：150ml/min(75-300mL/min可调)。
2.3采样率：1min到24H可调。
2.4检测范围：乙烯:0–100ppm，分辨率：1ppbv；二氧化碳：0-20%，±0.1%；氧气：0-100%；±1%
2.5检测限：低至10ppb以下;灵敏度：乙烯±0.1%。
2.6电池：8000mAh 可连续使用24小时以上（低电量报警功能）。
2.7 数据记录：内部存储大于10,000个记录；SD卡存储；专业数据存储分析软件。
2.8 网络：以太网、USB、Wi-Fi和蓝牙连接可选；数据可表格导出。
2.9 预热时间：最少10分钟，推荐1小时。
2.10 气体采样口：气体进出气接口可快速连接。
3基本配置：乙烯传感器，内部数据存储，SD卡；二氧化碳传感器；氧气传感器；校准套件；便携箱；呼吸测量套件（包括样品室2L、4L、8L各一个，注射器，取样袋）
需求理由：便携式乙烯分析仪可用于原位监测植物材料的乙烯数据变化情况，对于果实采后相关学科研究具有重要的技术支撑作用。目前国内无同类型仪器，农科院缺乏这种便携式的乙烯测定设备，为便于水果采后科研实验及国家基金任务顺利开展，急需购置进口便携式乙烯分析仪。
三、公示期
2022年6月22日至2022年6月28日（5个工作日）。
四、联系方式
采购人：福建省农业科学院果树研究所
地址：福建省福州市晋安区新店埔垱104号
联系人：张立杰
联系方法：15880085925  
任何能满足以上采购需求的供应商，可在公示期内将书面意见（含可满足上述需求的产品详细资料）反馈给采购人。

